一　概述

HS5633A型声级计是一种便携式袖珍噪声测量仪器，内置单片机，其性能符合GB/T3785和IEC61672标准对2级声级计的要求，它具有体积小、重量轻、便于携带、数字显示、夜间背光显示、最大值保持、电池供电、交流信号输出等优点，是测量交通噪声、工业噪声及其它各种噪声的理想监测仪器。

二  主要技术性能

1  传声器：1/2英寸（Ф12.7mm）驻极体测试

传声器；   灵敏度：30mV/Pa

频率范围： 20Hz～12 500Hz

- 测量范围： 35dB～120dB

35dB～100dB（ L 低量程 ）

60dB～120dB( H 高量程)

- 频率范围：20Hz～12 500Hz

- 频率计权：A、C                        1

1

- 时间计权：F（快）

- 检波器：LMS有效值，峰值因素≥3

- 指示器：8×2字符式LCD，分辨率0.1dB,读数每秒更新一次。

- 精度等级：符合GB3785和IEC61672标准对2型机的要求。

- 参考声压级：94dB

- 参考入射方向：传声器轴向

- 最大值保持：衰减速率不大于1dB/min

- 电源：两节5号电池。可连续工作24小时以上。

- 外形尺寸： （L×B×H）: 180×55×26mm

- 重量： 0.15kg

15 工作环境：操作温度： -10℃～50℃

相对湿度： 20% ～ 90%

三  结构特征

HS5633A型声级计采用ABS塑料压制而成，外形前端为锥形，获得最佳声学特性，外形见图。

2

注意事项：仪器所用的传声器是一种精密传感器，请勿碰撞，以免膜片破损，不用时应放置妥当。如人为损坏不属保修范围。安装电池或外接电源应注意极性，切勿反接，仪器长期不使用时应取下电池，以免漏液损坏仪器。仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方，避免阳光直射。请勿擅自拆卸仪器，如果仪器工作不正常，可送修理单位或厂方检修。如私自拆卸不属保修范围。

7

声级计按键采用薄膜开关，手感好，操作方 便，电池放在电池盒内，取下电池盒盖板可方便地更换电池，测量结果及状态由LCD显示，频率计权、

3

当有超过显示声级的声音时，显示数值升高，否则当再一次按此键时“HOLD”消失，退出此状态，回到测量瞬时值状态。

- 交流输出

仪器左侧USB插座可输出交流信号，                                                           交流信号最大输出约为1V。

- 背光显示

在夜晚或光线不足时使用本仪器，可按LIGHT键，打开显示器背光灯，可看清读数，再按LIGHT键，关掉背光灯，节省电能。

- 电池检查及更换电池

声级计自动检测电池电压，当电池电力不足时，显示屏会显示“Bat”, 这时应更换电池。更换电池时先取下电池盖板，拿出电池，按极性换上新电池，盖上电池盖板。

6

前置级

电容传声器

液晶屏

灵敏度调节

交流输出

电源开关

按键部分

最大值保持、量程转换、背光源开/关功能由面板上四按钮控制，电源开关采用拨动开关在右侧面，信号交流输出采用USB插座在左侧面，声级计灵敏度调节电位器在仪器的右侧。

四 使用方法

1  使用前的准备

1) 将驻极体电容传声器旋在前置级上。

2）检查仪器中是否安装了电池，如未装，则取下电池盖板，正确安装好电池，并盖上电池盖板。

3）校准，在使用前对仪器进行校准打开仪器将校准器套在传声器上，并打开校准器电源，调节仪器上灵敏度电位器使仪器显示93.8dB。（声校准器需另购）

4）声级计应定期（一般为一年）送计量部门检定，以保证声级计的准确性。

4

2  声级测量

1）打开声级计电源开关，显示屏上应显示“HS5633A WELCOME！”字样，过三秒钟后进入到测量状态，这时为测量A计权瞬时声级LA，量程为低量程。（此为开机时的状态）

- 按下A/C 按钮，仪器进行C计权瞬时声级LC 测量。

- 再按下此键仪器又进入A计权测量。

3  量程选择

开机时声级计为低量程，声级显示为L，当声级大于90dB时，应改变量程,按下RANGE 按钮，则进入高量程，声级显示为H，如在高量程状态，当声级小于60dB时，应改变量程，按下RANGE 按钮，则进入低量程。

- 最大声级测量

按下 HOLD按钮，显示器上出现“HOLD”（这时不改变频率计权状态）仪器处于最大保持测量状态，

5