一  概述

HS5910型个人声暴露计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计，又是能测量时间平均声级的积分声级计和测量声暴露的个人声暴露计，其性能符合GB/T3785-2010和IEC61672-2013标准对2级声级计的要求，对射频场敏感度属X类。

本仪器采用先进的数字检波技术，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。点阵液晶显示，用户操作简便，电池供电，测量结果长期保存在仪器内，通过RS-232接口在现场或事后用微型打印机打印出来或送到计算机中去处理。

本仪器结构紧凑、造型美观、功能多,可用于环境噪声的测量，也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声的测量。

本仪器有两种测量方式：

- 测量方式1：自动测量Leq、LAE、Lmax、Lmin、E、DL。

测量时间可设定为10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h。Man (人工)。

- 测量方式2：连续自动测量Leq，每次的 Leq测量时间可以设为1s～10s。

二  主要技术性能

- 传声器：Φ12.7mm(1/2″)驻极体测试电容传声器

- 测量范围：30dB～130dB (A)、   35dB～130dB (C、Z)

- 频率范围：20Hz～12.5kHz

- 频率计权：A、C、Z 计权

- 时间计权：快（F）、慢 (S)、Cpeak

1

打印测量方式2数据：

声级计开机后，按 打印，然后按▲ ▼ 选择测量方式2的数据，按 运行 打印出测量方式2的数据。

- 和计算机通讯

安装随噪声仪所带的光盘上的安装软件，用随仪器所配的连接线连接计算机和仪器并打开仪器电源。

运行软件，接收噪声仪中的测量数据并进行存储等处理。

配件清单：

| 1 | HS5910型声级计 一台 | 6 | 计算机接口连接线 一根 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 使用说明书 一本 | 7 | 风罩 一只 |
| 3 | 产品合格证 一张 | 8 | 钟表起子 一把 |
| 4 | 产品检定证书 一份 | 9 | 携带箱 一只 |
| 5 | 程序光盘 一张 |  |  |

以下根据订货要求另外提供

| 1 | 微型打印机 一台 | 4 | 打印机转接头 一只 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 打印机电源 一只 | 5 | 声级校准器 一只 |
| 3 | 打印机连接线 一根 |  |  |

16

图26

软件的使用请参考软件的帮助菜单。

- 检波器特性：数字检波技术，峰值因数≥3

- 级量程分高、中、低3档，每档线性范围≥60dB。

高： 70dB～130dB

中： 50dB～110dB

低： 30dB～90dB

峰值C:  50dB～133dB

- 声暴露测量范围：0.01Pa2h～99.99Pa2h

- 噪声剂量测量范围：0%～9999%

10  测量时间设定：

测量方式1：自动测量Leq、LAE、Lmax、Lmin、E、DL。

测量时间为10s、1min、5min、10min、15min、 20min、30min、1h、 4h、8h、24h。Man (人工)。

测量方式2： 自动测量Leq。

Leq测量时间为 1s～10s。

11 显示器：122×32点阵式液晶显示器

12 输出接口：RS232口接打印输出或计算机处理

13 电源：3节7号高能碱性电池

14 外形尺寸：l×b×h(mm) 180×67×23

15 质量：200g

16 工作使用温度  ：0℃～40℃、相对湿度20%～90%

三  主要功能

- 可测量某组的Leq、LAE、Lmax、Lmin、E、DL。

- 可以连续测量Leq

2

图 23

按 运行 进入方式1的测量数据打印模式，显示如下：

图 24

三种方式分别表示打印单独一组数据、选择打印部分数据、全部打印数据,按 运行 后进入下一步操作。

打印单独一组数据还要选择打印的组号，如下图所示，按 ▲ ▼ 选择打印组号，再按 运行 后打印出数据。

图 25

如果选择打印部分数据时还要通过按 设置 ▲ ▼ 选择打印的起始组号和结束组号，如下图所示，最后按运行 开始打印。如果设置的起始组号大于结束组号，则只打印一组数据。

15

- 有欠压指示

- 有过载和欠量程指示

- 有保持功能

- 可以存储测量数据和打印测量数据

- 测量数据可以输到计算机进行处理

- 方式1共可以存储3000组数据

方式2共可以存储 50000 个Leq

四  结构特征

仪器采用塑压成形的上下机壳，内侧喷涂导电漆形成屏蔽层，具有良好的抗电磁干扰性。主机重量轻、体积小，可手持操作。打开背面电池盖，能方便装取电池。必要时，可旋出下机壳上的固定螺钉，取下机壳，对内部进行调试与维修。

五  使用方法

    - 注意事项

- 使用前必须先阅读本说明书，了解仪器的使用方法与注意事项。

- 声级计所用的传声器是一种精密传感器，请勿碰撞，以免膜片破损，不用时应放置妥当。如人为损坏不属保修范围。

- 安装电池应注意极性，切勿反接，仪器长期不使用时应取下电池，以免漏夜损坏仪器。

- 仪器每次使用前，最好先预热5分钟，特别是湿度较大测量低声级时，最好先预热10分钟。

3

图 21

按 打印 可以看上一组数据。

按 设置 可以查看下一组数据。

按 ▲ ▼可以看本组测量的其他数据。

按 运行 或 取消 退出数据显示到等待测量状态。

显示测量方式2数据：

声级计开机后，按 显示，再按 ▼ 选择显示方式2的数据

按 运行  后显示数据，显示的内容为测量起始时间、结束时间、Leq的测量时间、Leq。如下图所示：

图 22

按 ▲ ▼ 可以看本次测量的其他数据；如果Leq的个数比较多，可以同时按 设置 和 ▲ ▼ 来快速查看其他数据。

按 运行 或 取消 退出数据显示到等待测量状态。

- 打印测量数据

在关闭打印机的情况下，用打印电缆（随打印机附带）连接声级计和打印机，然后打开打印机电源。

打印结束后，先关闭打印机电源，然后再拔掉打印机的连接线。

打印测量方式1数据：

声级计开机后，按 打印，显示如下：

14

图 19

左下角显示的是测量起始时间，此时按运行 可以马上开始测量，按取消可以退出测量等待。如果不按任何按钮，等实时时间到预设的起始时间后开始测量，如下图所示：

图 20

左下角显示的为测量结束时间，等到测量结束时间到后停止测量，每一个时间间隔计算一个Leq。

注意：1. 每次方式2测量都必须先删除原来的数据，仪器只能保存一次测量结果，每次最多可以测量28000组Leq

2. 测量结束时间到后仪器直接停止测量，没测量完成的最后一组的Leq不保存，如果测量结束时间到而没有一组Leq，则仪器显示没有数据的信息后直接退出到等待测量状态。

3．测量过程中按 取消 可以停止测量，然后退出到等待测量状态，已经测量的Leq保存在仪器中。

7 显示测量数据

显示测量方式1数据：

声级计开机后，按 显示，选择测量方式1的数据，按  运行 后显示数据，如下图所示：

13

- 面板与开关操作说明，如图1所示：

①传声器

②前置放大器

③延伸电缆接口

④校准电位器

⑤液晶显示器

⑥面板控制按钮

⑦RS232串行接口

图 1

电源按钮：按一下开机；持续按3秒左右后关机。

复位：在进入方式1或方式2定时测量后，持续按3秒后仪器复位；在其余情况下按一下后直接复位。

- 使用前准备

- 电池：打开仪器背面电池盖板，按照极性标记装入3节7号高性能碱性电池，使用新电池可连续测量时间在24小时。

② 按面板上的电源按钮开启声级计，显示器显示公司名称和HS5910字样，然后进入瞬时值测量状态，如图所示。

图2

4

仪器的右上角显示电池的电量，仪器电池电量显示满格的情况下可以连续测量8小时，使用者可以根据显示的电量和实际需要测量的时间确定是否需要更换电池。

通过面板按钮设置仪器为M中量程和Fast快时间计权，然后将声级校准器（94dB、1kHz,需另外购买）配合在传声器上，不振不晃，开启校准器电源，声级计声压级读数应为93.8dB，否则要调节仪器侧面的校准电位器使声级显示为93.8dB。

③ 如果要使用仪器所选配的打印机，应该用所配的智能充电器先行对打印机充电，充电时应关闭打印机的电源开关，充电器上指示灯为红色时表示打印机正在充电，指示灯转为绿色时表示打印机已充电完毕，即可进行打印。

- 声级计设置

仪器开机后按 设置 按钮后如图所示：

图 3

通过按按钮 ▲ ▼，仪器的设置项共有6种选择，分别为：设置系统时钟、仪器校准、设置背景光模式、设置仪器测量模式、删除数据、保存测量状态。

其中第二项（2.Clibrate）为仪器系统校准，用户不要设置。

- 设置系统时钟

声级计开机后，按 设置，再按 ▲ ▼，选择“Set Clock”后按 运行 进入时钟设置界面，如下图所示，闪烁的位为正在设置的内容。

5

按 ▲ ▼ 可以查看本次测量的Leq、LAE、Lmax、Lmin、E、DL、测量时间Tm、测量起始时间T。按 运行 或 取消 后仪器进入等待测量状态。

在定时测量(包括Man和10s、…24h)过程中，如果同时按 运行 和 量程 按钮，显示屏右上角显示“Pause…”，如下图所示：

图 17

仪器暂停测量，计算出数据并显示出来，这时按 运行 按钮，仪器继续进行测量。暂停时如按 ▲ ▼ 可以查看Leq、LAE、Lmax、Lmin、E、DL、测量时间Tm、测量起始时间T。暂停时如果按 保持 按钮，则显示屏左上角显示“Save”，仪器保存测量数据并退出本次测量，然后进入测量等待状态。暂停时如果按 取消 按钮则不保存测量结果并退出到测量等待状态。

测量方式2：

声级计事先被设成测量方式2，使仪器进入等待测量状态，下图所示为Leq测量时间10秒钟，测量的起始时间为10时27分35秒，测量的结束时间为10时30分18秒。

图18

按 运行 后开始等待测量起始时间，如下图所示：

12

图 4

按 ▲ ▼ 改变设置的时钟。

按 设置 改变设置项，分别为年月日时分秒循环。

按 取消 放弃设置并退出。

按 运行 保存设置并退出。

② 设置背景光模式

声级计开机后，按 设置，再按 ▲ ▼，选择“3. Light Mode”后按 运行 进入背景光模式设置界面，如下图所示：

图 5

背景光有3种模式：一直显示、显示持续一段时间(按任意按钮后背景光显示，持续约8秒钟后自动不显示) 、一直不显示，按▲ ▼选择背景光模式。

按 运行 保存背景光显示模式并退出。

按 取消 放弃背景光显示模式设置并退出。

6

消失，声级计又回到测量瞬时声级状态，再按一下该按钮，“Hold”又出现，可进行新的一次最大值测量。

- 定时自动声级测量

测量方式1：

声级计事先被设成测量方式1，开机后按 运行 使仪器进入等待测量状态，如下图所示：

图 14

此时也可以按 定时 改变测量时间。如图所示为等待方式1定时测量，测量时间为10秒钟，仪器中已经存有26组数据方式1的数据。

再按运行后仪器进入测量状态，如下图所示：

图15

在测量时间(不包括Man测量)结束后，仪器计算并显示数据，如下图所示：

图16

11

- 设置仪器测量模式

声级计开机后，按 设置，再按 ▲ ▼，选择“4. Measure Mode”后按 运行 进入仪器测量模式设置界面，如下图所示：

图 6

仪器有2种测量模式：模式1为单组测量即单次测量一段时间的Leq、LAE、Lmax、Lmin、E、DL。模式2为测量连续的Leq。

按 ▲ ▼ 选择测量模式。

按 运行 进入测量时间的设定。

按 取消 放弃测量模式的设置。

如果选择模式1并按 运行 后设置模式1的测量时间，如下图所示:

图 7

按 ▲ ▼ 选择单组测量的测量时间。

按 运行 保存测量时间并退出。

按 取消 放弃测量时间的设置，同时前一步设置的测量模式也不保存。

7

A-C-Z循环。

如果环境噪声变化较快，则按 快慢 使其置于“S”慢计权特性，再按 快慢 又可以使仪器工作在Fast特性。在仪器进行瞬时声级测量并且频率计权为C时按 快慢 还可以把仪器设置为峰值C的测量,此时显示屏显示“C Peak”。

按 量程 仪器的量程按高H、中M、低L变化，如果测量的声级过高，显示屏右上角的过载指示“Over”显示,如图所示，则按 量程 使其置于更高的量程。

图 11

如果声级太低，显示屏右上角欠量程指示“Low”出现，如下图所示，则按 量程 使其置于更低的量程。

图 12

按 保持 键，显示屏右上角显示“Hold”，如下图所示，

图 13

声级计处于最大值保持测量状态。这时，只有当更大声级到来时，该读数才会改变（升高），否则将予保持，再按一下该按钮“Hold”

10

如果选择模式2并按 运行 后设置模式2的测量时间(测量的起始时间时分秒、测量的结束时间时分秒、Leq测量的持续时间)，如下图所示：

图8

闪烁位为正在设置的内容。

按 ▲ ▼ 改变测量的时间。

按 设置 改变设置项，分别为测量起始时间的时分秒、结束时间  的时分秒、Leq的测量持续时间。

按 运行 保存方式2的测量时间并退出。

按 取消 放弃方式2的测量时间设置，前面设置的测量模式也不保存。

注意：在等待测量状态时按 定时 也可以改变测量时间，但此方式设置的测量时间不保存，如果仪器重新开机或复位，则测量时间恢复为保存在仪器中的预先设置的时间。

- 删除数据

仪器可以同时保存测量方式1的数据和测量方式2的数据，可以分别单独删除。

声级计开机后，按 设置，再按 ▲ ▼，选择“5. Delete Data”后按 运行 进入仪器测量模式设置界面，如下图所示：

8

图 9

按 ▲ ▼ 选择删除模式1的数据或模式2的数据。

按 运行 后出现如下界面要求用户确认后再按 ▲ ▼ 选择”Yes”选择删除数据，选择”No”选择放弃删除数据。

图 10

按 运行 后完成操作。

按 取消 后放弃删除数据。

- 保存测量状态

仪器的测量状态(频率计权、时间计权、量程)可以保存，每次用户开机后不用重新设置

开机后，首先按 计权 、快慢 、量程 把仪器的测量状态设置成自己需要的测量状态，按 设置，再按 ▲ ▼，选择“6. Save Status”再按 运行 后保存测量状态，下次开机后无需设置测量状态。

- 瞬时声级测量

按声级计电源按钮，仪器就进入瞬时声级的测量，此时的测量状态为事先通过设置保存在仪器中的测量状态，用户也可以通过计权 、快慢 、量程 按钮改变测量状态。一般情况下，仪器设置在A频率计权、Fast快时间计权、M中档量程测量。

用户可以按 计权 改变仪器工作的频率计权，改变的顺序为                                                            9